Parametry techniczne

Zadanie Nr 2: Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej z pompą histeroskopową

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2015r.)

| lp | Parametr wymagany | Warunek graniczny TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw składający się z: -histeroskopu diagnostycznego kompaktowego z ciągłym przepływem wraz z oprzyrządowaniem -pompy histeroskopowej z oprzyrządowaniem -historesektora bipolarnego z oprzyrządowaniem -kompaktowego cystoskopu diagnostycznego z oprzyrządowaniem. |  |
| HISTEROSKOP DIAGNOSTYCZNY - KOMPAKTOWY Z CIĄGŁYM PRZEPŁYWEM |
| 1 | Histeroskop kompaktowy - średnica zewnętrzna 3,8 mm - kąt optyki 30° -kąt obrazu 76 0 - niezależny kanały dopływu, odpływu i kanał roboczy. - kanał roboczy „na wprost” dla instrumentów 5 Fr - wymienne kraniki z tworzywa sztucznego montowane na click. - długość całkowita histeroskopu - 352 mm, - długość robocza histeroskopu 217 mm - przyłącze światłowodu od góry instrumentu - w komplecie ergonomiczny uchwyk histeroskopu montowany niezależnie, umożliwiający trzymanie narzędzia za uchwyt podczas przeprowadzania procedur histeroskopowych. |  |
| 2 | Światłowód, długość 2,3m , średnica wiązki 2,5 mm kompatybilny z oferowanym histeroskopem oraz źródłem światła marki Aesculap będącym w posiadaniu Zamawiającego. |  |
| 3 | Półsztywne Kleszczyki Histeroskopowe. Składające się z dwóch elementów, uchwytu (rączki) oraz wkładu roboczego. Kleszczyki rozbieralne, możliwość stosowania różnych wkładów w ten sam uchwyt, rączę. Rozmiar wkładu 5 Chrr długość 310 cm. Element pracujący kleszczyków chwytających typ „Aligator” – posiadający 3 zęby na każdej z ruchomych bransz. Sposób połączenia wkładu z rączką za pomocą mechanizmu z zapadką oraz pierścieniem zabezpieczającym umożliwiające w prosty sposób zmianę wkładu w uchwycie |  |
| 4 | Półsztywne Nożyczki Histeroskopowe. Składające się z dwóch elementów, uchwytu (rączki) oraz wkładu roboczego. Nożyczki rozbieralne, możliwość stosowania różnych wkładów w ten sam uchwyt, rączę. Rozmiar wkładu 5 Chrr długość 310 cm. Element pracujący Nożyczek typ „Nożyczki Ostro Zakończone ” . Sposób połączenia wkładu z rączką za pomocą mechanizmu z zapadką oraz pierścieniem zabezpieczającym umożliwiające w prosty sposób zmianę wkładu w uchwycie |  |
| 5 | Elektroda bipolarna do histeroskopu. - Elektroda bipolarna do precyzyjnego cięcia i koagulacji - średnica 5 Fr./Charr. - Długość 360 mm - Medium – sól fizjologiczna |  |
| 6 | Kabel wysokiej częstotliwości kompatybilny z oferowaną bipolarną elektrodą histeroskopową oraz z posiadaną przez Zamawiającego Diatermią |  |
| 7 | Dedykowany kosz do sterylizacji na zestaw Histeroskopowy. Zastosowanie do mechanicznego mycia i sterylizacji w autoklawie wymiary (szer.131,5 x wys.471,5 x dł. 89 mm) Posiadający wbudowany koszyczek dedykowany dla małych elementów takich jak uszczelki, wymienne kraniki histeroskopu). |  |
| POMPA HISTEROSKOPOWA |
| 8 | Pompa irygacyjna do zastosowania w histeroskopii. Bez układu bilansującego pompa przeznaczona tylko do diagnostyki. Dedykowana do przetaczania płynów do jamy macicy. Zasilanie: 100-240 V~ Częstotliwość: 50/60 Hz Maks. zużycie energii: 72 VA Maks. natężenie:100 V: 590 mA; 240 V: 300 mA Wykres kolumnowy pokazujący ciśnienie nominalne Wykres kolumnowy pokazujący ciśnienie rzeczywiste Wymiary: 710 x 1400 x 810 [mm] Waga: 7 kg Zakres ciśnienia: 15 - 150 mm Hg Dokładność pomiaru ciśnienia: ± 1,5% wartości końcowej Zabezpieczenie przed nadciśnieniem: Grupa wyłączników wyłącza silnik przy 200 mm Hg Wskaźnik przepływu: 150-500 ml/min Dokładność wskaźnika przepływu: ± 3% wartości maks. Pompa bez wbudowanego czujnika, dzięki czemu możliwość stosowania drenów wielorazowych. |  |
| 9 | Dedykowane do oferowanej pompy dreny (2szt). Den składający się z: zestawu węży silikonowych wielokrotnego użytku z 2. przebijakami oraz drenem nakładanym na rolkę pompy tworzące jedną nierozłączną całość. |  |
|  | HISTO -RESEKCJA BIPOLARNA |
| 10 | Kompletny Histo-resektor bipolarny do pracy w soli fizjologicznej składający się z: - płaszcza zewnętrznego o ciągłym przepływie, kranik wymienne wykonane z tworzywa sztucznego średnica zewnętrzna 24,5 Ch. Koniec płaszcza wykonana ceramiki. - płaszcza wewnętrzny o ciągłym przepływie, średnica zewnętrzna 22,5 Ch. Kranik wymienny wykonany z tworzywa sztucznego. Sposób łączenia ze sobą płaszczy za pomocą systemu Click-obrurator - napędu pasywnego do resektora bipolarnego, zamknięty, do zastosowania z optykami o średnicy 4mm, oraz kącie patrzenia 0°, 12°,30°. |  |
| 11 | Bipolarna elektroda wielorazowa. Medium sól fizjologiczna. Rodzaj - tnąca, typ "pętla okrągła" o średnicy 0,3 mm, do optyk o średnicy 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem od 24,5 Fr. Uchwyt elektrody obejmujący optykę wykonany ze stopu stali. (3 szt.) |  |
| 12 | Bipolarna elektroda wielorazowa. Medium sól fizjologiczna. Rodzaj - koagulacyjna , typ "wałeczek", do optyk o średnicy 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem. Uchwyt elektrody obejmujący optykę wykonany ze stopu stali. (1 szt.) |  |
| 13 | Kabel wysokiej częstotliwości kompatybilny z oferowanym Resektorem bipolarnym oraz z posiadaną przez Zamawiającego Diatermią |  |
| 14 | Optyka PANOVIEW Autoklawowalna w 134 °C (273 °F), śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 307 mm, z uniwersalnym okularem. Optyka musi posiadać wygrawerowany: - numer seryjny - informację o sterylizacji (zapis iż nadaje się do sterylizacji w Autoklawie) - oznaczenie kolorystyczne konta patrzenia. Optyka musi być w pełni kompatybilna z oferowanym Hiso -resektorem Bipolarnym. |  |
| 15 | Pojemnik do sterylizacji parowej elektrod od Histo - resekcji. Średnica zewnętrzna 20 mm, dł. 328 mm |  |
| 16 | Kosz do mycia i sterylizacji 1 optyki - szerokość 59 mm, długość 471 mm, wysokość 54mm, waga 355 g |  |
| 17 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów, wymiary: 400 x 120 x 60 mm. Wykonany z tworzywa sztucznego (plastiku), wyścielany wewnątrz sylikonową wyściółką typ "jeż" -"RIWO-SYSTEM-TRAY" |  |
| CYSTOSKOP DIAGNOSTYCZNY |
| 18 | Kompaktowa konstrukcja cystoskopu (płaszcz z wbudowanym układem optycznym) Średnica cystoskopu 17 Fr./Charr. Długość robocza cystoskopu 225 mm Kształt płaszcza owalny Kanał roboczy o średnicy 7 Fr./Charr. Kąt patrzenia optyki 250 Atraumatyczny kształt końcówki płaszcza Okular w jednej linii z płaszczem cystoskopowym Przyłącze światłowodu od góry instrumentu. Zamawiający chcąc uzyskać bardziej atrakcyjną ofertę cenową zobowiązuje się przekazać w ramach rozliczenia cystoskop (płaszcz, łącznik i obturator) na wymianę. |  |
| 19 | Kosz do sterylizacji Cystoskopu długość 450 mm x szerokość 80 mm x wysokość 62 mm, |  |

…………………………                                                                    ………………………

(miejscowość, data)                                                                                      (podpis Wykonawcy)