## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
Sprzęt rehabilitacyjny do zakupu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
w ramach wniosku do PFRON
Lp. | Nazwa sprzętu | Przeznaczenie i wymogi dotyczące sprzętu | Jedn. miary | ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent
1. | Aparat do suchych kąpieli CO2 | Rehabilitacja przy następujących schorzeniach: zaburzenia krążenia w peryferyjnych naczyniach tętniczych, choroby układu krążenia, schorzenia reumatyczne, oparzenia, odmrożenia, owrzodzenia podudzia, hipo- i hiperotonia, gangreny cukrzycowe - konstrukcja jezdna urządzenia - elektryczne ustawienie wysokości leżyska w zakresie od 450 mm do 950 mm +/- 50 mm - regulowana wysokość podgłówka - automatyczne nawilżanie medium zwiększające efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia - niezmienne i wysokie skoncentrowanie medium na obiekcie zabiegu dzięki cyrkulacji medium - regulacja temperatury gazu w przedziale od 32°C do 37°C +/- 5% - stała wysoka koncentracja CO2 uzyskana dzięki automatycznemu uzupełnianiu gazu - w pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu - sygnalizacja dźwiękowa zakończenia terapii - skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej - kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu | szt | 1
2. | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych z funkcją masażu limfatycznego+ krzesło dla pacjenta | Rehabilitacja kończyn górnych po przebytych operacjach, relaksacja mięśni przd ćwiczeniami terapeutycznymi, eliminacja obrzęków, poprawa mobilności stawów oraz uwolnienie przykurczów. - ilość dysz do hydromasażu – minimum 12 szt. - dysze do hydromasażu z funkcją napowietrzania wody - regulacja wydajności dysz i stopnia napowietrzania - obręcz do masażu limfatycznego z regulacją - sterowanie elektroniczne: (odczyt i stałe wyświetlanie temperatury nalewanej wody, odczyt i - stałe wyświetlanie temperatury wody w wannie, ciągłe wyświetlanie ciśnienia wody w systemie do masażu wirowego - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - prysznic do higienicznego mycia wanny - pojemność użytkowa maximum 30 l - czas napełniania maximum1 minuta - czas wypuszczania wody maximum 0,5 minuty - wymiary (dł. szer. wys.) 950 x 870 1030 +/- 20 mm - zasilanie 3x400 V/50Hz, 600VA - krzesło dla pacjenta | kpl | 1
Lp. | Nazwa sprzętu | Przeznaczenie i wymogi dotyczące sprzętu | Jedn. miary | ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent
3. | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych + krzesło dla pacjenta | Rehabilitacja kończyn dolnych po przebytych operacjach, relaksacja mięśni przd ćwiczeniami terapeutycznymi, eliminacja obrzęków, poprawa mobilności stawów oraz uwolnienie przykurczów.- ilość dysz do hydromasażu minimum 14 - system umożliwiający całkowite odwadnianie układu hydromasażu - sterowanie manualne - analogowy odczyt temperatury wody - wydajność dysz do hydromasażu regulowana poprzez regulację ilości zasysanego powietrza podawanego do dysz - anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny - konstrukcja dysz umożliwiająca skuteczny masaż - prysznic do higienicznego oczyszczania wanny - wymiary (dł. x szer x wys.): 890 mm x 740 mm x 760 mm 780 +/- 20 mm - pojemność użytkowa min. 45 l - czas wypuszczania wody. maximum 1 min. - czas napełniania wody max. 1,5 min. - zasilanie 230V/50Hz - Waga urządzenia maxymalnie 45 kg - krzesło dla pacjenta | kpl | 1
4. | Wanna do masażu podwodnego z dyszami do hydromasażu | Terapia stanów pourazowych, zapalnych, schorzeń układu nerwowego, osłabienia układu nerwowo-mięśniowego - Anatomicznie wytłoczone wnętrze wanny z trzystopniowym oparciem dla nóg - wyświetlacz elektroniczny - wąż do masażu podwodnego - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - dysze do hydromasażu min 40 szt. - Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - Płynna regulacja ciśnienia w wężu i dyszach do hydromasażu - Dwustopniowe schodki do wanny - pojemność użytkowa maximum 280 l - czas napełniania wody max. 3,5 min. - czas wypuszczania wody maximium 3,5 min - wymiary (dł. x szer. x wys.) 2500 x 1000 x 950 +/- 50 mm - zasilanie 3x400V, 50 Hz | kpl | 1
Lp. | Nazwa sprzętu | Przeznaczenie i wymogi dotyczące sprzętu | Jedn. miary | ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent
5. | Zestaw fango (pojemność średnia)40l + szafa termiczna | Sprzęt do ciepłolecznictwa, służy do przygotowania okładów fango. Szafa termiczna jest przeznaczona do utrzymywania w odpowiedneij temperaturze okładów cieplnych. Terapia cieplna głęboko penetrująca. A) - mieszalnik przeznaczony do przygotowania okładów fango - mieszadła pracujące w minimum 3 trybach - zmiana trybów pracy mieszadła sterowana przyciskiem - mieszadło rozpoczyna pracę po osiągnięciu temperatury 65 stopni Celcjusza w mieszalniku - automatyczne zatrzymanie mieszadła po spadku temperatury w mieszalniku poniżej 65 stopni Celsjusza - opróżnianie mieszalnika przy pomocy kranu - mieszalnik posiadający funkcję sterylizacji wsadu w temp. Min. 135 stopni Celsjusza - moc grzałki min. 1000 W - pojemnośc min. 40 L - wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 500 x 500 x 600 +/- 10 cm - Zasilanie 230V/50 Hz B) - Szafa termiczna do utrzymywania w odpowiedniej temperaturze okładów fango - pojemność 150 L - wymiary zewnętrze (dł. x szer. x wys) 680 x 650 x 800 cm +/- 10 cm - wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 620 x 440 x 600 cm +/- 10 cm - kontrola elektroniczna - temperatura do 80 stopni Celsjusza - ogrzewanie 1,0 kW | kpl | 1
6. | Aparat do magnetoterapii dwukanałowy, aplikatory śred 550 mm – 2szt; aplikator śred. 315 – 1 szt., kozetka, stojak, klęcznik, stolik pod aplikator śr. 315 mm | Terapia polem magnetycznym- usuwanie głębokiegi bólu, skurczy mięśni, artretyzmu, reumatyzmu- aparat dwustanowiskowy (dwa w pełni niezależne stanowiska zabiegowe z osobnymi ustawieniami - możliwość jednoczesnego podłączenia sześciu różnych aplikatorów i jednoczesną pracę na czterech z nich - minimum 55 gotowych programów zabiegowych dla typowych schorzeń - możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów dla każdego pacjenta - możliwość zapisywania kilkudziesięciu własnych programów zabiegowych - sygnalizacja przerwy w obwodzie zabiegowym - wyświetlanie prawdopodobnej przyczyny powstania błędu wraz z poradą dla obsługi - automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatura - duży ekran ciekłokrystaliczny umożliwiający łatwy odczyt parametrów - częstotliwość zmian pola magnetycznego 2-50 Hz - zmiana indukcyjności pola magnetycznego 0-20 mT - czas impuls/przerwa: 0,5 - 8 sekund - aplikator 550 mm – 2szt - aplikator 315 mm – 1szt - leżanka z przesównikiem do aplikatura 550 mm - podnośnik do aplikatura 550 mm - stolik pod aplikator 315 mm - klęcznik | kpl | 1
Lp. | Nazwa sprzętu | Przeznaczenie i wymogi dotyczące sprzętu | Jedn. miary | ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent
7. | Urządzenie do terapii światłem typu BIOPTRON PRO ze statywem | Leczenie ran, stanów bólowych, niektórych schorzeń skóry (owrzodzenia, odleżyny) - lampa do naświetlania światłem spolaryzowanym - statyw podłogowy - średnica filtra min. 10 cm - moc halogenu min. 50 W - długość fali 480 – 3400 nm - stopień polaryzacji >95% (590-1550) - średnia gęstość mocy: 40mW/cm2 | kpl | 1
8. | Aparat dwukanałowy (elektroterapia + laser) w jednym aparacie | Działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe- generowane prądy minimum: prądy diadynamiczne, interferencyjne, impulsowe:prostokątne i trójkątne, galwaniczny, UR wg Traberta, Kotz’a, TENS, tonoliza - półautomatyczne wyznaczanie krzywej I/t - automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji - mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu - ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy - ilość wbudowanych programów do elektroterapii minimum 80 - ilość programów wbudowanych do laseroterapii minimum 40 - ilość wolnych komórek pamięci na programy użytkownika minimum 80 - możliwość nadawania własnych nazw programom - możliwość łączenia kilku programów w jedną sekwencję zabiegową - możliwość nadawania nazw sekwencjom zabiegowym - wybieranie jednostek chorobowych po nazwie- trwała i niezawodna klawiatura - stabilizacja mocy sond laserowych - autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu - tryby pracy: programowy/manualny - wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa - wybór jednostek chorobowych po nazwie - zegar zabiegowy - regulacja natężenia prądu pokrętłami - wyposażenie: kpl przewodów, elektrody silikonowe minim. 6 szt., pokrowce wiskozowe minim. 12 szt., pasy rzepowe minim. 4 szt. sonda laserowa współpracująca z urządzeniem, sonda laserowa IR współpracująca z urządzeniem, okulary ochronne do pracy z sondami laserowymi-maksymalne natężenie prądu: 100mA - zegar zabiegowy ninim. w zakresie od 1 do 60 minut - wymiary aparatu 350 x 250 x 150mm +/-30mm - zasilanie 230V, 50Hz, 40W | kpl | 1
Lp. | Nazwa sprzętu | Przeznaczenie i wymogi dotyczące sprzętu | Jedn. miary | ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent
9. | Stół rehabilitacyjny do masażu i kinezyterapii (dwuczęściowy , elektryczny) | Masaż suchy, kinezyterapia- Stół rehabilitacyjny z elektryczną zamianą wysokości - stabil - dwusegmentowe leżysko - wymiary leżyska 1950 x 700 mm +/- 3% - elektryczny siłownik do zmiany wysokości leżyska - wysokość regulowana przy pomocy pilota ręcznego - regulacja wysokości w zakresie minimum 550 mm – 950 mm - regulowany zagłówek w zakresie -60 stopni do + 35 stopni +/- 5% - wymodelowane wycięcie na głowę lub twarz | szt | 1
10. | Ergometr rowerowy (pomiar tętna, czas, zużycie kalorii) | Zastosowanie w kinezyterapii. Pomiar czasu, odległości, prędkości, tętne, tempa, zużycia energii. Trening serca i układu krążenia - cykloergometr treningowy - elektromagnetyczny system hamowania - ciężar koła zamachowego 10 kg +/- 10% - zakres obciążenia 25-400 +/- 5%(w odstępach co 5 Wat) - żelowe siodełko - maxymalne obciążenie wagowe: minimum 150 kg - siodełko regulowane w dwóch płaszczyznach w pionie i w poziomie - regulacja pochylenia kierownicy - komputer treningowy wykonujący pomiary: moc, czas, odległość, całkowita liczba kilometrów, prędkość, częstotliwość pedałowania, zużycie energii) - pomiar pulsu - pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności - łączna liczba programów treningowych minimum 8 - minimum 1 program sterowany tętnem - trening ukierunkowany na strefy - wymiary (dł. x szer. x wys.) 117 x 53 x 132 cm +/- 3 cm - zasilanie 230 V | szt | 1
11. | Aparat do terapii odcinka lędźwiowego kręgosłupa (przenośny) | System trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa aplikujący siłęrozciągającą za pomocą pneumatycznie rozsuwanego leżyska - zestaw do trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa - aplikacja siły rozciągającej za pomocą pneumatycznie rozsuwanego leżyska - mechanizm leżyska eliminuje siłę tarcia w trakcie trwania zabiegu - nie ślizgające się pasy umożliwiające dokładną stabilizację pacjenta - możliwość łatwego transportowania urządzenia - prosta obsługa pozwalająca na samodzielne stosowanie zabiegu w warunkach domowych - dwuczęściowe leżysko aktywnie rozsuwane - siła trakcji generowana w zakresie 1-90 kg - rodzaj trakcji: statyczna przerywana - wymiary po złożeniu 60 x 65 10 cm +/- 5% - waga maksymalnie 11 kg - możliwość wykonania trakcji w pozycji pronacyjnej i supinacyjnej - możliwość wykonywania trakcji symetrycznej i asymetrycznej | szt | 1
12. | Kliny rehabilitacyjne | Wykorzystywane w gimnastyce korekcyjnej dzieci i mlodzieży. Mają także zastosowanie podczas masażu do podpierania kolan, stóp, ramion, barków pacjenta. Zestaw składa się z rozmiarów podanych w centymatrach (dł.xszer. x wys.): wymiary: klin 20x25x10 i klin ortopedyczny 38x38x7. Klin z półką: 70x 60x25 i klin 80x60x40. Kostka: 40x40x40. Mega klocki zestaw kształtek 15 elementów. | zestaw | 6
Lp. | Nazwa sprzętu | Przeznaczenie i wymogi dotyczące sprzętu | Jedn. miary | ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent
13. | Wałki , półwałki | Wykorzystywane w gimnastyce korekcyjnej dzieci i mlodzieży. Mają także zastosowanie podczas masażu do podpierania kolan, stóp. Zestaw składa się z rozmiarów podanych w centymetrach (średnica x dług.): wałek 70x 100; 30x50 i 18x60. Półwałki (dług.x szer. x wys.centymetrów): 60x40x20; 60x30x10 i 32x25x7. | zestaw | 6
14. | Piłki rehabilitacyjne | Wykorzystywane w gimnastyce korekcyjnej dzieci i mlodzieży. Mają także zastosowanie podczas masażu do podpierania kolan, stóp, Zestaw składa się z rozmiarów podanych w centymetrach i średnicy piłki: rozm. 45; 55; 75 i 95 | zestaw | 4
15. | Aparat do masażu limfatycznego (standard, rozmiar XL) | Masaż uciskowy powodujący ułatwienie krążenia i przepływu limfy, a także poprawę metabolizmu.- sprężarka współpracująca z mankietami co najmniej 6 komorowymi - możliwość podłączenia jednego lub dwu mankietów co najmniej 6 komorowych jednocześnie - możliwość ustawienia ciśnienia i czasu zabiegu - możliwość ustawienia czasu pozostawania powietrza w mankiecie - minimum 3 tryby pracy - regulacja ciśnienia w zakresie 25-180 mm Hg - zegar cyfrowy z wyświetlaczem w zakresie minimum 0-90 minut - wymiary aparatu 430 x 340 x 250 mm +/- 5% - waga aparatu maksymalnie 11 kg - wyposażenie: mankiet przynajmniej 6 komorowy -2 szt. na nogę, mankiet co najmniej 6 komorowy -1 szt na rękę, komplet przewodów powietrznych | kpl | 1
16 | Wycinek kuli bez sandałów | Do ćwiczeń czynnych wolnych stawów skokowych. | szt | 1
17. | Poręcze do nauki chodu | Ćwiczenia korygujące nie wykształconych lub utraconych funkcji chodu.- stalowa konstrukcja - poręcze przystosowane do ćwiczeń korygujących - długość pochwytów 3000 mm +/- 10 % - rozstaw pochwytów regulowany w zakresie co najmniej 350 – 750 mm - regulacja wysokości pochwytów w zakresie co najmniej 630 – 1150 mm | szt | 1
Wartość netto
Kwota VAT
Wartość brutto
Podpis Wykonawcy: