Parametry techniczne

Zadanie Nr 2: Przedmiotem umowy jest dostawa

Uniwersalnego stołu operacyjnego z napędem elektrohydraulicznym –  wyposażenie urologiczne

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2015r.)

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji urologicznych i ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym |  |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 3 | Funkcje stołu uzyskiwane ręcznie (mechanicznie – przy wsparciu sprężyn gazowych) - nachylenie segmentu oparcia pleców - wypiętrzenie ławeczki nerkowej - przesuw wzdłużny blatu |  |
| 4 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. Panel od strony głowy pacjenta, zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu |  |
| 5 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu |  |
| 7 | Długość stołu z blatem min. 2100 – max.2500 mm |  |
| 8 | Całkowita szerokość blatu min. 500 - 600 mm |  |
| 9 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego, (na wszystkich segmentach). Listwy o wymiarach europejskich 25mm X 10mm – nie dopuszcza się innych wymiarów listew. |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 650 do 1100 mm ( +/- 50 mm dla obu parametrów) |  |
| 11 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 400 do 800 |  |
| 12 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 ( +/- 20 ) |  |
| 13 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 200 |  |
| 14 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 300 |  |
| 15 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 250 |  |
| 16 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (system blokowania cierny – nie dopuszcza się blokowania na zasadzie zębatki) Podnóżki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. System z dodatkowym blokowaniem za pomocą pokręteł dociskowych które podnoszą język blokujący w przegubie Nie dopuszcza się podnóżków mocowanych do segmentu siedziska poprzez mechanizm oparty na wewnętrznym gnieździe oraz okrągłym trzpieniu wpustowym. |  |
| 17 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy o szerokości blatu - wypiętrzenie nerkowe - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 150 mm o podziale 1:3 i 2:3 - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy |  |
| 18 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami |  |
| 19 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y |  |
| 20 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją |  |
| 21 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna |  |
| 22 | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Materace płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu |  |
| 23 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg |  |
| 24 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg |  |
| 25 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości. |  |
| 26 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta |  |
| 27 | Możliwość wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie |  |
| 28 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 350 mm |  |
| 29 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym |  |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - przystawka urologiczna – miska (mocowana w miejscu podnóżka) - podpory ginekologiczne Goepla x 2 szt. - pas tułowia z klamrą - wieszak kroplówki - ekran anestezjologiczny - podpórka pod rękę anestezjologiczna prosta szt 2 - zapórka boczna pacjenta szt 2 Wszystkie wyposażenia muszą posiadać uchwyty niezbędne zamontowanie do stołu. Konstrukcja uchwytów umożliwiająca ich założenie zarówno wzdłuż listwy jak i „od góry” listwy (montaż na listwę pomiędzy 2 inne wcześniej zamontowane uchwyty bez konieczności ich demontowania) |  |
| 31 | Świadectwa, certyfikat CE |  |
| 32 | W czasie gwarancji , gwarancją objęte całe zamówienie bez wyłączenia osprzętu |  |
| 33 | Gwarancja trwa od uruchomienia , przeszkolenia obsługi i odnotowania w protokole przekazania. |  |
| 34 | Fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie rekondycjonowany |  |