Załącznik nr 8 do siwz

Parametry techniczne

Przedmiotem umowy jest dostawa aparatu do znieczuleń ogólnych

- Producent aparatu/ kraj pochodzenia ……………

- Model aparatu: …………….

- Rok produkcji aparatu: …. (nie wcześniej niż 2014r.)

- Aparat nowy / powystawowy w rozumieniu rozdz. III ust. 3 SIWZ (podać): ……

- Producent monitora: …………….

- Model monitora: ……………..

| L.p. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz, przewód zasilający o długości min. 5 m |  |
|  | Wbudowana podświetlana przestrzeń robocza o wymiarach min. 50x30 cm |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni roboczej z regulacją natężenia |  |
|  | Min. 3 szuflady na akcesoria |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, centralna blokada kół aparatu |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA |  |
|  | Możliwość awaryjnego zasilania gazowego z butli posiadanych przez szpital (N2O, O2), |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 2 godziny pracy; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  |
|  | Szyny na dodatkowe akcesoria z obu stron aparatu |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej na ekranie aparatu |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów - możliwość sterowania przepływem świeżych gazów osobno dla każdego z gazów i automatyczne utrzymywanie stałego stężenie tlenu w mieszaninie |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami |  |
|  | Układ oddechowy |  |
|  | Układ oddechowy okrężny, fabrycznie podgrzewany do wentylacji dorosłych i dzieci |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego – wbudowany przełącznik lub przycisk na ekranie aparatu |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla z możliwością stosowania zbiorników jednorazowych i wielorazowych bez zmiany układu i dodatkowych adapterów. |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie lub elektrycznie, sterowany mikroprocesorowo |  |

|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tryb wentylacji |  |
|  | Tryb ręczny wentylacji |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV ze wspomaganiem PS |  |
|  | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością |  |
|  | Regulacje |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 25 cmH2O |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 3:1 |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 50 hPa |  |
|  | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 1 - 10 l/min |  |
|  | Alarmy |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
|  | Alarm Apnea |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  |
|  | Alarmy na 3 poziomach ważności. Możliwość automatycznego ustawiania granic alarmowych w odniesieniu do bieżących parametrów |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 50 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV i minutowej MV |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
|  | Ciśnienia szczytowego, Plateau i średniego |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na ekranie do 3 krzywych jednocześnie (krzywa ciśnienia, krzywa przepływu, krzywa kapnograficzna) przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  |
|  | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: min. ciśnienie/objętość i przepływ/objętość. Pamięć min. 3 pętli referencyjnych. |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |
|  | Pomiar zużycia środków anestetycznych i wyświetlanie ich wartości na końcu zabiegu |  |
|  | Ekran i konfiguracje |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu |  |
|  | Dostępne min. 3 konfiguracje rodzaju pacjenta (dorosły, dziecko, noworodek) |  |
|  | Trendy min. dla TV, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2 |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas lub wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  |
|  | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wprowadzonego wieku pacjenta |  |
|  | Inne |  |
|  | Wbudowany w aparat ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. |  |
|  | Parownik do sevofluranu |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  |
|  | Aparat, monitor, parownik pochodzące od jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) |  |
|  | Możliwość transferu danych do zewnętrznych systemów informatycznych lub pamięci USB |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim |  |

MONITOR PACJENTA

| L.p. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet |  |
|  | Modułowa budowa systemu umożliwiająca późniejsza rozbudowę o inne parametry - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. Nie dopuszcza się monitora kompaktowego. |  |
|  | Komunikacja moduły - jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni |  |
|  | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej min. 17” |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 8 |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) |  |
|  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi |  |
|  | Funkcja obliczeń hemodynamicznych |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) |  |
|  | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 90 minut pracy |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, nieinwazyjny ciągły rzut minutowy serca, BIS |  |
|  | Możliwość zastosowania akcesoriów z kardiomonitorów zainstalowanych na OIT |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp |  |
|  | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST |  |
|  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
|  | Tryb pracy ręczny |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut |  |
|  | Mankiety duży i średni dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z modułem |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (dwa kanały) |  |
|  | Wyświetlanie krzywej ciśnienia |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego |  |
|  | W ofercie z modułem 1 przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia i 2 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni |  |
|  | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśniowego NMT sterowany z monitora. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. |  |
| Alarmy |
|  | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów |  |
|  | Alarmy z hierarchią ważności |  |
|  | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu nastawionych granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów |  |

Pompa infuzyjna 1 sztuka

| Lp. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | POMPA STRZYKAWKOWA |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów w tym min. 3 polskich. Możliwość wprowadzenia i skalibrowania dodatkowych strzykawek dowolnego producenta. |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu pompy |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT min. 3 cale z możliwością regulacji jasności i głośności alarmów (tryb nocny) |  |
|  | Na wyświetlaczu dostępne jednocześnie informacje: prędkość infuzji, aktualna podaż, objętość do podania, nazwa i rozmiar strzykawki, ciśnienie w linii infuzyjnej, pojemność akumulatora, podawany lek, alarmy |  |
|  | Wszystkie napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1500 ml/h |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99,00 ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
|  | Bolus na żądanie i programowany z określoną objętością i prędkością |  |
|  | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1 – 1500 ml/h |  |
|  | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji. |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  |
|  | Prędkość w trybie KVO ustawiana w zakresie 0,1-5,0 ml/h (narastająco co 0,1 ml) |  |
|  | Dozowanie z określeniem prędkości i objętości podaży |  |
|  | Obliczanie prędkości podaży na podstawie objętości, prędkości i czasu |  |
|  | Programowanie infuzji z przerwą oraz ze zmienną szybkością |  |
|  | Dozowanie w jednostkach masowych w stosunku do wagi pacjenta Waga pacjenta w zakresie od min. 1 – 300 kg |  |
|  | Funkcja szybkiego startu infuzji z parametrami wstępnymi ostatniej zakończonej infuzji |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. g, mg, µg, ng, IU/kg/min; g, mg, µg, ng, IU/kg/h i in.) |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz |  |
|  | Ustawienie granicy ciśnienia okluzji na 11 różnych poziomach w zakresie od 150-975 mmHg. Możliwość zmiany jednostki ciśnienia (Pa, bar) |  |
|  | Funkcja blokady klawiatury |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń: |  |
|  | Ustawienie min. 8 różnych poziomów głośności alarmu |  |
|  | Alarm wstępny zakończenia infuzji ustawiany od 1 do 30 min. |  |
|  | Alarm zakończenia infuzji |  |
|  | Alarm okluzji |  |
|  | Alarm wstępny rozładowania akumulatora ustawiany od 1 do 30 min. |  |
|  | Wbudowana biblioteka leków umożliwiająca wpisanie co najmniej 2000 leków |  |
|  | Dokładność mechaniczna podaży max. (+/-)1% |  |
|  | Menu w języku polskim |  |
|  | Historia zdarzeń min. 2000, dostępna bezpośrednio z wyświetlacza pompy infuzyjnej |  |
|  | Pompa zasilana bezpośrednio z sieci elektrycznej bez zewn. zasilacza |  |
|  | Praca na akumulatorze wbudowanym min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  |
|  | Wbudowany w pompę uchwyt mocujący do rury pionowej i poziomej |  |
|  | Zatrzaskowy sposób mocowania w stacji dokującej |  |
|  | Możliwość współpracy z Systemami Zarządzania Danymi Pacjenta (PDMS) |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF, Ochrona przed wilgocią min. IP 23 |  |
|  | Masa pompy strzykawkowej max. 2,5 kg |  |