- Zestawienie parametrów technicznych

- Zestaw laparoskopowy i Insuflator endoskopowy CO2

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| I | ZESTAW LAPAROSKOPOWY – 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów |  |  | Wartość wymagana |  | #### Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |  |  |  |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |  |  |  |  |
| 4 | Kamera endoskopowa rozdzielczość obrazowania minimum FULL HD tj 1920 x 1080 p. 50 Hz |  |  |  | Tak, podać |  |
| 5 | Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym |  |  |  | Tak |  |
| 6 | Obiektyw głowicy kamery zapewniający zoom cyfrowy min 2x oraz optyczny realizowany za pomocą pierścienia obiektywu |  |  |  | Tak |  |
| 7 | Kontroler kamery z wbudowanym archiwizatorem danych medycznych posiadający funkcję zapisu filmów oraz obrazów medycznych na nośniku elektronicznym. W zestawie 1 szt PenDrive min 16 GB lub 2 szt PenDrive 8 GB lub dedykowana karta pamięci 16 GB lub równoważny zewnętrzny archiwizator medyczny posiadający możliwość zapisu zdjęć i filmów na nośniku elektronicznym |  |  |  | Tak |  |
| 8 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów dostępna z poziomu głowicy kamery medycznej lub/oraz równoważna poprzez podłączoną do kontrolera kamery klawiaturę zewnętrzną |  |  |  | Tak |  |
| 9 | Kontroler kamery wyposażony w funkcję PIP (obraz w obrazie), Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie. |  |  |  | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawiania indywidualnych profili użytkowych min. 3 |  |  |  | Tak, podać Profile: od 3 do 19 - 0pkt; Profile: ≥ 20 – 1 pkt |  |
| 11 | Kontroler kamery wyposażony w minimum 2 wyjścia przesyłające sygnał cyfrowy |  |  |  | Tak |  |
| 12 | Czułość kamery nie większa niż 1,2 luxa |  |  |  | Tak, podać =1,2 lux – 0pkt; <1,2 lux- 4 pkt |  |
| 13 | Funkcja sterowania natężeniem źródła światła z poziomu głowicy kamery lub automatyczna regulacja |  |  |  | Tak |  |
| 14 | Głowica kamery endoskopowej 3x1/3 CCD lub równoważna 3 x 1/3 CMOS wyposażona w min dwa dowolnie programowalne przyciski. Możliwość zaprogramowania min. jednej funkcji pod jednym przyciskiem. Sterowanie min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery: - zdjęcia - nagrywanie video - balans bieli - użycie cyfrowych filtrów obrazowania |  |  |  | Tak |  |
| 15 | Sterownik kamery o modułowej budowie umożliwiajacy rozbudowę do 3D i 4K |  |  |  | Tak |  |
| 16 | Obiektyw o zmiennej ogniskowej f=13-29 mm lub 1f=4-28 lub f=15-31 umożliwiający pracę optyk o różnej ogniskowej |  |  |  | Tak |  |
| 17 | Źródło światła w technologii LED o żywotności min. 30 000 godzin |  |  |  | Tak |  |
| 18 | Kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego w celu efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie |  |  |  | Tak |  |
| 19 | Sterowanie funkcją uśpienia źródła światła standby z głowicy kamery lub z poziomu emitera światła |  |  |  | Tak |  |
| 20 | Światłowód autoklawowalny w nieprzezroczystej osłonie śr. 5 mm (+/- 2mm), dł. 250-300cm (1 szt.) |  |  |  | Tak |  |
| 21 | Monitor medyczny min.26 cali; |  |  |  | Tak, podać |  |
| 22 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli; |  |  |  | Tak |  |
| 23 | Funkcja PIP, oraz możliwość obrócenia obrazu o 180 stopni |  |  |  | Tak |  |
| 24 | Kąt widzenia (V i H) min. 178 st. |  |  |  | Tak |  |
| 25 | Urządzenie do regulacji przepływu o wydajności minimum 40L/min. i ciśnienia 1-30 mmHg. Obsługa poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej od 5,5” do 7,5” z oprogramowaniem w j. polskim. - Możliwość ustawiania profili własnych przez użytkownika. - Wyświetlanie parametrów insuflacji na ekranie monitora operacyjnego oraz sterowanie pracą insuflatora z poziomu głowicy kamery lub inna równoważna metoda sterowania pracą insuflatora; - Wyposażony w min. 2 tryby pracy: tryb wysokoprzepływowy oraz tryb czuły. W komplecie: - przewód wysokociśnieniowy 1 szt. - Dren insuflacyjny wielorazowy– 2 szt - zestaw filtrów– 20 szt. Zasilanie urządzenia ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 (butla lub sieć). |  |  |  | Tak, podać Sterowanie pracą insuflatora z poziomu głowicy kamery – 5 pkt; Równoważna metoda sterowania pracą insuflatora – 0 pkt |  |
| 26 | Pompa ssąco-płucząca przeznaczona do operacji laparoskopowych | - odsysanie na zasadzie pompy podciśnieniowej - przepływ płynów min. 3500 ml/min - moc ssania 0,6 bar (+/- 0,1 bar) - w zestawie: - słój z pokrywą i igłą do pojemnika z płynem, kompatybilny do urządzenia - dren wielorazowego użytku - rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym (wielorazowego użytku) – szt.2 |  |  | Tak |  |
| 27 | Zestaw narzędzi laparoskopowych: | - Optyka laparoskopowa 0 stopni dł. min. 310mm. Przekazująca obraz bez zniekształceń na soczewkach. autoklawowalna 134 stopnie C. Oznaczenie Data Matrix. - Optyka laparoskopowa 30 stopni dł. min. 300mm. Przekazująca obraz bez zniekształceń na soczewkach, autoklawowalna 134 stopnie C. Oznaczenie Data Matrix |  |  | Tak |  |
|  |  | - Kleszczyki chwytające uniwersalne, szczęki krótkie, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm szt. 1, w komplecie z wkładami tnącymi szt. 4 |  |  | Tak, podać dł.od 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
|  |  | - Igła Veresa śr. 2,1mm, dł. min 120mm max. 130mm, rozbieralna, dwuczęściowa – szt 2, w komplecie z igłą punkcyjną szt 2 |  |  | Tak |  |
|  |  | - Kleszczyki chwytające typ kulociąg, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5-10mm, dł. min.310mm max. 360mm., szt. 2 |  |  | Tak, podać dł. od 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
|  |  | - Kleszczyki chwytające do tkanek typu Babcock, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm – szt. 4 w komplecie z klipsownicą szt. 1 |  |  | Tak, podać dł. od 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
|  |  | - Kleszczyki chwytające typu Grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm – szt. 4 |  |  | Tak, podać dł. od 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
|  |  | - Kleszczyki preparacyjne typ Maryland lub Kelly, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm – szt. 4, w komplecie z haczykiem laparoskopowym szt 2 |  |  | Tak, podać dł. dd 310 mm do 359 mm – 0 pkt; dł. 360 mm – 3 pkt |  |
| 28 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych lub kosz do sterylizacji narzędzi składający się z podstawy oraz stojaka wyposażonego w sylikonowe uchwyty oraz pokrywy; o wymiarach maksymalnych: dł. 56 cm, szer. 28 cm, wysok. 18 cm. Kompatybilny z oferowanymi narzędziami, mieszczący cały zestaw - 1 szt |  |  |  | Tak |  |
| 29 | Aparat jest pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy |  |  |  | Tak |  |
| 30 | Wózek pod aparaturę kompatybilny z zaoferowanym zestawem, wyposażony w 4 koła z blokadą na min 2 koła; min 3 półki i 6 gniazd w panelu bocznym wózka; uchwyt do monitora, na głowicę kamery i do butli CO2 |  |  |  | Tak |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) |  |  |  | Tak |  |
| II | INSUFLATOR ENDOSKOPOWY CO2 – 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów |  |  | Wartość wymagana |  | #### Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |  |  |  |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |  |  |  |  |
| 4 | Insuflator endoskopowy umożliwiający utrzymanie przepływu ciśnienia w jamie otrzewnej oraz innych wymagających zachowania odmy miejscach, o wadze od 6 kg do 12 kg. Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 (butla lub sieć) |  |  | Tak |  |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) |  |  | Tak |  |  |
| 6 | Wyświetlanie parametrów insuflacji na ekranie monitora operacyjnego oraz sterowanie pracą insuflatora z poziomu głowicy kamery lub inna równoważna metoda sterowania pracą insuflatora |  |  | Tak, podać Sterowanie pracą insuflatora z poziomu głowicy kamery – 5 pkt; Równoważna metoda sterowania pracą insuflatora – 0 pkt |  |  |
| 7 | W komplecie zestaw trokarów: trokar bez gwoździa, bezpieczny wprowadzany pod kontrolą optyki 11 mm – szt 1; trokar 3-częściowy (kaniula gwóźdź i zawór) rozmiar 11mm (w komplecie z redukcją na 5mm) – szt 1; trokar 3-częściowy (kaniula, gwóźdź i zawór) rozmiar 6mm – szt 2 |  |  | Tak |  |  |

*uzyskanie 0 pkt nie powoduje odrzucenia oferty Wykonawcy

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej